### TWISTER

#### VAKUOVÁ  MÍCHAČKA

##### Návod k použití

1. 	Úvod

Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit si vakuovou míchačku TWISTER.

K docílení dlouhodobé a bezproblémové funkčnosti přístroje dbejte následujících pokynů.

2. 	Oblast použití

Vakuová míchačka TWISTER slouží k homogennímu a bezbublinkovému míchání výhradně dentálních formovacích hmot a modelových materiálů, jako sádry, zatmelovacích hmot a silikonů.

2.1	Přístroj se smí používat podle DIN EN 61010 pouze:

- ve vnitřních prostorách,

- při okolní teplotě 5 – 40 °C ( 41 – 104 °F ),

- při maximální relativní vlhkosti od 80 % při 31°C ( 87,8 °F ), lineárně klesající až do 50 % relativní vlhkosti při 40 °C ( 104 °F ),

- při zapojení do elektrické sítě, kdy výkyvy napětí nejsou větší než 10 % od nominální hodnoty,

- při stupni znečištění 1.

3. 	Upozornění na možná nebezpečí

- Porovnejte údaje na typovém lístku s údaji regionální elektrické sítě.

- Poškozené vedení ( kabel ) vyměňte.

- Opravu otevřeného přístroje smí provádět pouze autorizovaný odborný personál.

- Před opravou (údržbou) přístroje jej odpojte od elektrického proudu,

- Manipulace s automatickým závěsem na kelímek a přisávacím otvorem mohou vést k poškození přístroje a ke zranění.

- Přístroj používejte pouze k míchání sádry, zetmelovacích hmot a silikonu.

- Nepoužívejte míchadlo bez míchacího kelímku.

3.1	Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a na náhradu škody, když:

- je výrobek používán pro jiné účely než je popsáno v návodu k použití;

- je výrobek z jakéhokoliv důvodu pozměněn jinak, než – li je popsáno v návodu k použití;

- je oprava výrobku prováděna na neautorizovaných místech, nebo pokud nejsou použity originální náhradní díly firmy Renfert;

- je výrobek i přes zjištěné bezpečnostní závady dále používán;

- je výrobek vystaven mechanickým nárazům nebo upuštěn na zem.

4.	Montáž

4.1	Montáž na stěnu ( s přiloženou sadou )

Připravte si:

tužku, šablonu, křížový šroubovák, vrtačku + vrták 8 mm – odpovídající materiálu zdi.

Ujistěte se, zda zeď, na kterou budete přístroj montovat, je dostatečně stabilní.

- Stanovte optimální pracovní výšku ( Obr. 1 ).

- Přiložte šablonu a vyznačte místo vrtu ( Obr. 2 )

- Vyvrtejte díry (pomocí vrtáku 8 mm), minimálně 55 mm hluboké + vložte hmoždinky    ( Obr. 3 ).

- Našroubujte do horních hmoždinek šrouby a nechte 9 – 10 mm vykukovat ( Obr. 4 ).

- Přišroubujte zajišťovací plíšek ( Obr. 5 ).

- Přístroj zavěste ( Obr. 6 ).

- Přístroj zajistěte pojistným šroubem. Pojistný šroub pevně utáhněte ( Obr. 7 ).

4.2	Pro umístění na stole ( stojan k přístroji musíte objednat jako příslušenství ).

- Stojan umístěte na rovnou plochu ( Obr. 8 ).

- Přístroj zavěste ( Obr. 9 ).

- Přístroj zajistěte pojistným šroubem. Pojistný šroub pevně utáhněte ( Obr. 10 ).

5.	Ovládací prvky

Vpředu:	( Obr. 11 )				Na spodní straně přístroje: 	( Obr. 12 )

A 	ukazatel vakua				 F 	kabel

B 	ukazatel doby míchání			 G 	el. pojistka přístroje

C 	nastavení počtu otáček			 H 	el. pojistka motoru

D 	zapnout / vypnout				 J 	kolík pro rozlišení míchacího kelímku

E 	ovládací knoflík				 K  	přísavný filtr

6.	Uvedení do provozu / Návod

- Zapojte přístroj do el. sítě ( Obr. 13 ).

- Přístroj zapněte ( Obr. 14 ).

- Nastavte počet otáček 100 – 400 1 / min. ( Obr. 15 ).

- Nastavte dobu míchání 0 – 5 min. ( Obr. 16 ).

TWISTER  je připraven k provozu !

6.1	Průběh míchání

- Vyberte dostačující velikost míchacího kelímku.

Míchací kelímek naplňte maximálně po risku. Označení maximálního naplnění kelímku platí pro prášek a tekutinu v nesmíchaném stavu.

Upozornění:	Malé množství ve velkém kelímku může vést k nedostačujícímu promíchání.

- Materiál připravený k míchání krátce promíchejte špachtlí.

POZOR !	Při míchání zatmelovacích hmot dbejte bezpečnostních předpisů výrobce ( životu nebezpečný prášek ).

- Vyberte odpovídající míchadlo ( Obr. 18 ).

Dbejte na čistý okraj míchacího kelímku ( Obr. 19 a ) a okraj víčka ( Obr. 19 b ).

- Připevněte míchací kelímek k přístroji ( Obr. 20 ).

Kelímek pusťte až když drží sám od sebe!

Upozornění:	Krátké, samovolné spuštění motoru při upevnění míchacího kelímku je normální. Přístroj je opatřen pomocnou automatickou spojkou, která při upevnění míchacího kelímku aretuje hřídel motoru a míchadlo.

Vakuová pumpa se zapne samovolně.

- Počkejte si na dostatečné množství vakua, ukazatel je mimi červené pole ( Obr. 21a ).

Pro start zmačkněte ovládací knoflík ( Obr. 21 b ). Po uplynutí doby míchání se ozve pípnutí.

- Pro sejmutí míchacího kelímku zmáčkněte ovládací knoflík ( Obr. 21 b ).

POZOR:	Míchací kelímek držte pevně!

Kelímek se za pár sekund uvolní.

6.2	Přerušení průběhu míchání

- Pro vypnutí motoru:

Zmáčkněte ovládací knoflík 1x ( Obr. 21 b ).

- Pro vypnutí vakua:

Znovu zmáčkněte ovládací knoflík ( Obr. 21 b ).

POZOR !	Míchací kelímek držte pevně !

6.3	Nastavení v průběhu míchání

- Dobu míchání a počet otáček můžete měnit v průběhu míchání ( Obr. 15 / 16 ).

- Doba míchání nastavená před každým mícháním je uložena.

- Doba míchání změněná v průběhu procesu míchání nebude uložena.

DOPORUČENÍ !

Používejte vždy stejný kelímek k namíchání stejnorodých materiálů ( např. jeden na sádru; jeden na zatmelovací hmotu a jeden na silikon ). Zbytky z předešlého míchání mohou mít negativní účinek ( např. silikon neztvrdne ).

7.	Čištění / údržba

Vakuová míchačka TWISTER není náročná na údržbu. Čas od času by jste měli vyčistit přísavný filtr a těsnící plochy.

7.1	Přísavný filtr

- Přístroj vypněte.

- Vyšroubujte přísavný filtr ( Obr. 22 ).

- Filtr vyčistěte v ultrazvukové lázni:

DOPORUČENÍ:		Rozpouštěč sádry GO – 2011, Obj. č. 2011-0000

- Přísavný filtr opět našroubujte zpátky ( Obr. 22 ).

! PŘÍSTROJ NIKDY NEUVÁDĚJTE DO PROVOZU

BEZ PŘÍSAVNÉHO FILTRU !

7.2	Těsnící plochy

Těsnící plochy musí být stále v naprosté čistotě, abychom dosáhli optimálního vakua a pevného uchycení míchacího kelímku během procesu míchání:

  - těsnění přístroj / míchadlo ( Obr. 23 a )

  - těsnění míchadlo / kelímek ( Obr. 23 b )

DOPORUČENÍ !

Gumové těsnění na míchadle natřete občas vazelínou. To zvýší životnost těsnění a zajistí optimální dosažení vakua.

8.	Technické údaje

Napětí:			230 V, 50 – 60 Hz

120 V, 50 – 60 Hz

Příkon:			150 W

Počet otáček:		100 až 400 1 / min

Pojistka přístroje:		T 1,6 A ( Twister 230 V )

T 3,15 A ( Twister 120 V )

Pojistka motoru:		T 8 A

Požadovaný výkon:	15 l / min

Vakuum max.:		cca. 200 m bar

Výška:			325 mm

Šířka:				140 mm

Hloubka:			225 mm

Hmotnost:			9,2 kg bez kelímku

9.	Obsah dodávky ( základního balení )

1x		TWISTER vakuová míchačka

1x		míchací kelímek 500 ml včetně míchadla

1x		návod k použití

1x		seznam náhradních dílů

1x		šablona

1x		sada pro upevnění

10.	Typ dodávky

1820 – 0000			TWISTER 230 V / 50 – 60 Hz

včetně míchacího kelímku 500 ml a míchadla

1820 – 1000			TWISTER 120 V / 50 – 60 Hz

včetně míchacího kelímku 500 ml a míchadla

11.	Příslušenství

1821 – 0100			Stojan: 	výška:				580 mm

šířka:				230 mm

hloubka:			290 mm

1820 – 0200			míchací kelímek včetně míchadla	200 ml

1820 – 0210			míchadlo					200 ml

1820 – 0220			míchací kelímek				200 ml

1820 – 0500			míchací kelímek včetně míchadla	500 ml

1820 – 0510			míchadlo					500 ml

1820 – 0520			míchací kelímek				500 ml

1820 – 0700			míchací kelímek včetně míchadla	700 ml

1820 – 0710			míchadlo					700 ml

1820 – 0720			míchací kelímek				700 ml

12.	Náhradní díly ( platné pro 1820 – 0000 / 1820 - 1000)

Při objednávání náhradních dílů, uveďte objednací a sériové číslo přístroje a pozici náhradního dílu.

| POZICE | SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ |
| --- | --- |
| 1 | Sada filtrů pro 1820 – 1821 |
| 2 a | Sada pojistek pro 1820 / 230 V |
| 2 b | Sada pojistek pro 1820 / 120 V |
| 3 | Sada O – kroužků pro 1820 – 1821 |
| 4 a | Míchadlo 200 ml |
| 4 b | Míchadlo 500 ml |
| 4 c | Míchadlo 700 ml |
| 5 | Gumová podložka na zadní stranu přístroje |